监督抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 检品名称 | 被抽样单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产批号 | 检验机构 | 抽样单位 | 不合格规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用医用口罩 | 和田西法医医院有限责任公司 | 南昌市江南诚医疗器械有限公司 | 175mm×155mm/A型无菌 | 20200612 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 和田地区市场监督管理局 | 通气阻力 |
| 2 | 一次性使用医用口罩 | 阿勒泰地区中医医院 | 新疆新卫亿康医疗器械有限公司 | 三层有卡挂耳，中号 | 200428 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 阿勒泰地区市场监督管理局 | 通气阻力 |
| 3 | 医用外科口罩 | 新疆荣成哈克制药有限公司 | 新疆荣成哈克制药有限公司 | 17.5cm×9.5cm，无菌型，平面形，耳挂式 | 210601 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 自治区药品监督管理局 | 口罩带 |
| 4 | 医用外科口罩（无菌） | 恒生医学科技股份有限公司 | 恒生医学科技股份有限公司 | 17.5cm×9.5cm，无菌型，平面形，耳挂式 |  W20092101 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 自治区药品监督管理局 | 细菌过滤效率（BFE） |
| 5 | 一次性使用病毒采样管 | 新疆益瑞康医药有限公司 | 沧州复康医药用品有限公司 | A型（带拭子）3.5ml | 20200620 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 塔城地区市场监督管理局 | 保存液装量 |
| 6 | 一次性使用医用口罩 | 呼图壁县人民医院 | 河南飘安集团有限公司 | 17.5cm×9.5cm，平面形，挂耳 | 006200901A | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 昌吉州市场监督管理局 | 细菌过滤效率（BFE） |
| 7 | 医用外科口罩 | 尉犁县人民医院 | 江西昊乐医疗器械有限公司 | 17.5cm×15.5cm，耳挂式 | 20200504 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 巴州市场监督管理局 | 压力差 |